## 사양서(국문)
공 통 규 격 서
| 품명 및 규격 |  | 단위 | 수량
| 이동식 디지털 엑스선 촬영기 |  | 대 | 1
가. 특 징 ;
1. 접을 수 있는 기둥과 소형 X-선관을 사용하여 사용자의 완벽한 가시성을 확보하였으며 무중력방식의 컬럼을
사용하여 사용자의 손쉬운 조작이 가능하다.
2. 평판형 영상 검출기를 사용하여, 촬영 즉시 이미지 획득이 가능하며, 자체 내장된 워크스테이션으로 이미지를
확인 및 전송이 가능하다.
3. 발생장치의 주파수 범위가 다양해서 고화질의 방사선 강도로 변환 할 수 있고, 다른 타입의 발생장치와 비교해
뛰어난 영상화질을 제공한다.
4. 튜브와 분리방식의 발생장치를 사용하여 튜브 및 발생장치 파손 및 고장 시에 교체비용이 합리적이다.
5. 전동모터로 운행을 하여 사용자는 손쉽게 장비를 움직일 수 있으며, 운전손잡이에 위치한 압력 센서에 의해
최적화된 운전 속도를 제어하고 설정할 수 있다.
6. 고주파 인버터 방식 제너레이터를 사용하여 고전압 발생장치를 대폭 소형화시켜 콤팩트할 뿐만 아니라 고출력
및 정밀도가 높은 제어가 가능하다.
7. 장비에 안전범퍼를 장착하여 범퍼내의 내장된 센서에 어떠한 물체가 닿으면 운행을 즉시 중단시킬 수 있기
때문에 운전시 발생할 수 있는 안전사고에 대비 가능하다.
나. 규 격 ;
1. 인버터형 고주파 발생장치
1) 정격
- 관전압 |  | : 133kV 또는 이상
- 관전류 |  | : 400mA 또는 이상
- 최대 출력 |  | : 32kW 또는 이상
2) 튜브전력 조정범위 |  | : 40 - 133kV 또는 40 - 150kV
3) mAs 조정범위 |  | : 0.32 - 320mAs 또는 0.1 - 500mAs
4) 최대 진동수 |  | : 50kHZ 또는 이상
5) kV, mAs 표시방식 |  | : 디지털
6) APR |  | : 441 programs
7) Plug in exposure |  | : 가능
8) 배터리 상태표시 |  | : 바 그래프
2. X-선 튜브
1) 발생장치와 튜브 분리방식
2) 초점 크기 |  | : 0.7 / 1.3mm 또는 0.6 / 1.2mm
3) 타겟 각도 |  | : 14° 또는 이상
4) 양극 열용량 |  | : 300kHU 또는 이상
3.X-선 본체
1) 튜브 지지대
- 형태 |  | : Collapsible arm
- 튜브 초점 범위 |  | : 680 to 2025mm 또는 550 - 2030mm
- 암 최대 길이 |  | : 1203mm 또는 이상
- 암 회전 |  | : ±270° 또는 이상
- 튜브 회전각 (X-선 튜브 축 회전) |  | : -30° ~ +90°
- 튜브 회전각 (암 축 회전) |  | : ±180°
- 콜리메이터 회전 |  | : ±90°
2) 이동장치
- 안전 범퍼 (충돌센서장착)
- 장비 폭 |  | : 560mm 또는 이하
- 운행속도 |  | : 최대. 5km/h
- 운행가능 경사각 |  | : 최대. 7°
3) 장비 중량 |  | : 440kg 이내
4. X-선 조사야 조절장치
1) 램프 형태 |  | : LED
2) 미세 이동 형태
- 선속조절기에 장착되어 있는 버튼을 통해 장비의 전ㆍ후 이동이 가능하다.
3)모든 잠금 해체 버튼
- 초점과 필름간의 거리, 회전, 장비의 암을 늘리거나 줄일 수 있는 조정을 한다.
5. 14" x 17" 무선 평판형 디텍터
1) 형태 |  | : 무선
2) 변환 물질 |  | : 간접방식
3) 영상 검출 범위 |  | : 14" x 17"
4) 유효 화소수 |  | : 2,466 x 3,040 또는 이상
5) 픽셀 크기 |  | : 140micron 또는 이하
6) 영상 처리 |  | : 16bit
7) 중량 |  | : 3.1kg 또는 이하
8) 방수, 방진등급 |  | : 가능
9) 영상처리속도 |  | : 5초 이내
10) 배터리 방식 |  | : 교체형
6. 이미지처리 시스템
1) 터치 스크린 워크스테이션
- 형태 |  | : 장비 내장형
- 모니터 크기 |  | : 19" 또는 이상
- 최대 이미지 저장용량 |  | : 약 2,000장 이상
2) 이미지 처리 기능
- 영상처리프로그램 |  | : ELUI 또는 S-VUE
- 1도씩 미세 영상 회전 및 전송 기능.
- 검사 선택 시, 자동으로 검사조건 선택되며, 촬영 후
그 환자의 다음 검사로 자동으로 넘어가는 기능.
7. 부속품
다. 구 성 ;
1. 인버터형 고주파 발생장치 |  | -1-
2. X-선 튜브 |  | -1-
3. X-선 본체 |  | -1-
4. X-선 조사야 조절장치 |  | -1-
5. 14" x 17" 무선 평판형 디텍터 |  | -1-
6. 이미지처리 시스템 |  | -1-
7. 부속품
1) 운영 및 서비스 책자 |  | -1-
2) 에이프런과 갑상선보호대 |  | -2-
라. 특수조건 ;
1. 설치
- 공급자 또는 계약자는 장비설치에 대한 책임을 져야한다.
2. 보증기간
- 공급자 또는 계약자는 3년 동안 결함이나 문제에 대해 무상으로 책임을 져야 한다.